厦门市第三医院水质在线监测系统维保服务方案

| 标样核查 (7天1次) | 每日定时对仪器进行自动标样核查，核查结果不合格，当天到现场调试至合格。投标人应提供可以查看每天标样核查结果的运维平台或小程序给采购人。 |
| --- | --- |
| 定期巡检服务至少7天1 次) | 1、检查设备及辅助设备运行状态、主要技术参数，判断是否正常; 2、检查取样系统、内部管路是否正常，仪器自动清洗装置是否运行正常，清洗水泵和过滤网: 3、检查站房电路、通讯系统是否正常;4、检查设备标准液、试剂有效期和余量，及时更换和添加; 5、检查数据传输系统，看设备和数采仪、上位机数据是否一致 6、进行一次人工零点和量程校正，用质控样或标准溶液进行次标样溶液核查; 7、站房环境清洁，各类辅助设备检查，保证设备所需的温度湿度等正常运行环境。 8、填写电子运维台账，投标人要提供可以查看电子运维台账的运维平台或小程序给采购人。 |
| 定期维护服务 (1次/月) | 1、对 pH 水质分析仪用酸液清洗一次电极，检查pH电极是否钝化; 2、检查水质分析仪内部试管是否污染，必要时进行清洗; 3、检查超声波流量计高度是否变化; 4、对COD、氨氮、水质采样器等监控仪器进行保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护; 5、检查仪器接地情况，检查站房防雷措施; 6、对COD、氨氮、PH进行一次实际水样比对试验和质控样试验。 |
| 定期维护服务 (1次/月) | 1、至少检查一次水质分析仪水样导管、排水导管、活塞和密闭圈，必要时进行更换;至少进行一次重复性、零点漂移和量程漂移试验，并进行记录。 2、按《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范H355-2019》之8.4.2.3的要求，对流量计进行比对:分别用便携式明渠流量计比对装置和超声波明渠流量计测量同一水位观测断面处的瞬时流量，进行比对试验，并提供比对记录。 |
| 数据传输率 | 按系统及各设备操作规范进行自动监控设施运维、操作、维护，确保自动监控设施正常运转率、数据联网率、传输有效率达到90%以上。 |
| 运维台账 | 建立完整的运维台账，包括:自动监控仪器运行维护日常巡检表、自动监控仪器校准记录表、自动监控仪器校验记录表、自动监控仪器状况表、自动监控仪器维修记录表、标准溶液核查结果记录表、零点漂移/量程漂移/重现性记录、废液转移联单记录、易耗品更换记录等。同时提供纸质台账和电子运维台账， |
| 设备故障维护服务 | 1.安排数据调阅人员进行值班，发现数据异常和设备报警情况应立即启动诊断程序，确定设备故障应通知技术人员启动设备应急处置机制，设备正常应保存完整的佐证材料，并配合环保部门对甲方提起的异常数据异议进行复核。 2.建立设备应急处置机制，针对设备制定相应的处置办法，备齐相应配件及诊断工具。在故障发生后1小时内实施远程故障响应，无法远程修复的在故障发生后3小时内根据预判故障类型携带备件、备机赶到现场处理，预判在故障发生后6小时内仍无法排除的，提前安排人员安装调试备机或实施入工监测报送数据;在规定时限完成数据处理、报备事项凭证上传，配合环保部门进行数据审核，数据传输有效率达到95%以上。 |